Версия 1

Кат. № PF0201-С

Только для диагностики ин-витро

Пресепсин контроль PATHFAST

(PATHFAST  Presepsin Control)

Предназначение

Пресепсин контроль PATHFAST (PATHFAST Presepsin Control) является контрольным материалом, предназначенным для оценки качества иммунохемилюминесцентного теста на пресепсин для ин-витро диагностики на анализаторе PATHFAST.

Пресепсин контроль PATHFAST используется для мониторинга точности и прецизионности получаемых результатов.

Состав набора

1.	Контроль 1 (CTL-1) 	2 флакона для 1,0 мл (лиофилизированный пресепсин человека)

2.	Контроль 2 (CTL -2) 	2 флакона для 1,0 мл (лиофилизированный пресепсин человека)

3.	Растворитель для контролей	4 флакона x 1,0 мл (жидкий)

(содержит натрия азид 0,05%)

4.	Паспорт контрольных значений	1 шт.

5.	Инструкция	1 шт.

Меры предосторожности

- Не использовать реагенты и контроли по окончании срока хранения.

- Избегать загрязнения реагентов и их экспозиции на прямом солнечном свету.

- Азид натрия, содержащийся в реагентах, может вступать в реакцию с медью и свинцом в водопроводных системах с образованием взрывоопасных солей. Содержание этого вещества в реагентах крайне мало, но, тем не менее, при утилизации азид-содержащих материалов, они должны смываться большим количеством воды.

- Утилизировать отходы в соответствии с национальными правилами утилизации биологических отходов. Соблюдать общие меры предосторожности и обращаться со всеми компонентами как с потенциально инфекционными агентами.

- Данный продукт не предназначен для использования в качестве стандарта.

Условия хранения

Хранить при +2 +8ºС.

Срок хранения

Лиофилизированные контроли стабильны до окончания срока хранения, указанного на этикетке.

Стабильность восстановленных контролей:

| При +2 +8°C | 28 дней |
| --- | --- |
| При -20°C | 6 месяцев |
| После разморозки | Использовать сразу. Повторно не замораживать |

Подготовка реагентов и проведение анализа

Подготовка реагентов:

- Контроли

Восстановить оба флакона с контролями (CTL-1 и CTL-2) при помощи добавления в каждый содержимого одного флакона растворителя для контролей. Выдержать на столе в течение 5 мин для растворения. Осторожно, но тщательно перемешать, избегая пенообразования.

Для хранения разделите свежеприготовленные контрольные растворы на аликвоты и заморозьте при -20°C.

Примечание:

При восстановлении контролей используйте одинаковые лоты контроля 1, контроля 2 и растворителя для контролей. Никогда не смешивайте разные лоты контролей и растворителя.

Контроли содержат бычий сывороточный альбумин. Обращайтесь с ними с соответствующими мерами предосторожности.

Проведение контроля качества

- Восстановленные Пресепсин контроли для анализатора PATHFAST используется в качестве образца.

- Установите картриджи с реагентами тест-системы для определения Пресепсина (PATHFAST Presepsin) в кассету для картриджей, потом внесите примерно по 100 мкл контроля 1 и контроля 2 в лунки для образца на картридже, установите в лунки для наконечников на приборе новые наконечники напротив картриджей, опустите крышку и запустите прибор кнопкой «Start». Крышка автоматически заблокируется, и начнется тестирование. Через 17 мин результат будет выведен на дисплей и на печать.

- Откройте крышку, удалите картриджи и наконечники в отходы.

Установка значений

Целевые значения и диапазоны были определены и оценены в Мицубиши Кемикл Мидиенс Корпорейшн/ЛСИ Медиенс Корпорейшн. Значения были получены с помощью тест-системы для определения Пресепсина PATHFAST (PATHFAST Presepsin) на анализаторе PATHFAST.

При проведении тестирования ин-витро на анализаторе PATHFAST с помощью тест-системы для определения Пресепсина целевые значения и диапазоны результатов контролей должны соответствовать указанным в паспорте контрольных значений (Control Data Sheet).

Символы

|  | Соответствие европейским требованиям |
| --- | --- |
|  | Для ин-витро диагностики |
|  | Номер лота |
|  | Каталожный номер продукта |
|  | Производитель |
|  | Уполномоченный представитель |
|  | Содержимого достаточно для |
|  | Температурные ограничения |
|  | Срок хранения |
|  | Обратите внимание на справочную документацию |
|  | Следуйте инструкции |
|  | Контроль 1 |
|  | Контроль 2 |
|  | Растворитель для контролей |

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония.

13-4 Uchikanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8517, Japan

Tel: +81-3-6722-4170, Fax: +81-3-6722-4171

Поставщик: ЗАО «ДИАКОН»

142290 г.Пущино Московской обл., ул. Грузовая, 1а

Тел. +7 495-980-63-39, факс +7 495-980-66-79

Email: sale@diakonlab.ru; www.diakonlab.ru